| 序号 | 产品 | 数量 | 技术参数及配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多管涡旋混匀仪 | 1 | - 1.技术参数 - 1.1工作模式：连续、点动 - 1.2转速：0-3000rpm，刻度显示 - 1.3运行模式：圆周，直径6mm - 1.4无刷直流电机 - 1.5有非常多种垫片可供选择 - 1.6配重底盘+吸盘脚垫，保证无位移 - 1.7自由选择点动或连续运行 - 2.★单台配置要求： - 2.1主机一台 - 2.2标准圆头及其他适配器一套 |
| 2 | 离心机 | 1 | 1.技术参数 1.1变频电机，微电脑控制 1.2触摸式按键；白色数码管显示，清晰护眼 1.3程序组号、转子号、转速、时间同时显示 1.4全钢机身、304不锈钢内腔 1.5 100组用户程序组选择，20档升降速选择 1.6多段离心/常规离心模式，可任意切换；可最多设置5段多段离心 1.7离心时间定时范围1s ~ 99h59m59s；可选择时/分或分/秒计时 1.8电子安全门锁控制，和弦音提示开门关门状态 1.9故障自动诊断，全程检测电压，电流等重要参数，实时保护设备运行 1.10 RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 1.11运行中可改变转速，离心力，时间，等参数 1.12所有转子、转子盖均可高温高压灭菌 1.13▲电器安全满足EN 61010-1:2010+A1:2019和EN 61010 2-020：2017标准，保障使用人员及设备的用电安全； 1.14▲电磁兼容满足EN IEC 61326-1:2021和EN IEC 61326-2-6:2021标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰。 1.15最高转速≥5000 r/min 1.16最大离心力≥4650 ×g 1.17最大容量≥8×100ml(4000rpm) 1.18转速精度±10r/min 1.19定时范围：1s~99h59min59s/点动 1.20 水平转子最高转速4000rpm，最大离心力2980×g 2.★单台配置要求： 2.1 主机一台 2.2 8x50ml水平转子一个 |
| 3 | 电位滴定仪 | 1 | 1.主要用途： 1.1科研用容量法分析，满足非水溶液的滴定 1.2实验室滴定用标准溶液的标定 2.主要特点： 2.1 仪器使用点阵式液晶显示，按键式操作，显示测试方法和测量结果； 2.2 支持动态滴定、预设终点滴定、等量滴定、手动滴定等多种滴定模式，支持自建专用滴定模式；（需提供设备软件展示该项功能的界面照片或产品说明书（由制造商发布的）并加盖投标人公章） 2.3支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法以及pH测量功能； 2.4可存贮1套滴定数据和200套滴定结果，符合GLP规范；支持数据删除、查阅、打印或者输出； 2.5配套仪器专用软件可与自动进样器链接，实现批量化样品分析。（提供相关证明资料） 2.6软件具有产权证书，软件可以控制仪器分析，具备升级为带有审计追踪和分级管理软件的基础。（提供专业证书和设备软件展示功能的界面照片证明资料） 2.7▲仪器采用上置式滴定管，三通阀与滴定管分体设计，滴定管外部有不锈钢保护罩。且滴定管经过避光处理。（提供产品实物图片证明资料） 2.8搅拌系统采用PWM调制技术，软件调速，低噪音； 2.9支持断电保护功能；支持RS-232通讯，可外接串行打印机，打印测试数据和结果； 2.10支持固件升级，允许功能扩展和个性化要求。 3. 技术参数： 3.1测量范围：电位：（-1800.0-1800.0）mV；pH：（0.00-14.00）pH；温度：（-5.0-105.0）℃； 3.2分辨率：电位：0.1mV；pH：0.01pH；温度:0.1℃； 3.3基本误差：电位：±0.03%FS；pH：±0.01pH；温度：±0.3℃； 3.4稳定性：电位：（±0.3mV±1个字）/3h； 3.5滴定分析重复性：0.2%；滴定管分辨率：10ml滴定管：1/10000；20ml滴定管：2/10000； 3.6滴定管允许误差：10ml滴定管：±0.025ml；20ml滴定管：±0.035ml； 4.★单台配置要求： 4.1 仪器（内置磁力搅拌器）主机一台； 4.2 10ml滴定管一根 ； 4.3 pH玻璃电极一支； 4.4 铂电极一支； 4.5 银电极一支 4.6 参比电极（其中一支为单盐桥，一支为双盐桥）二支。 4.7 滴定专用软件光盘一个； 4.8 pH缓冲溶液一套； |
| 4 | 电子天平（0.01g） | 5 | 1.技术参数 - 1.1最大称量：1000g，精度：0.01g , 重复性: ±0.01g，线性：±0.02g - 1.2秤盘尺寸：Φ133mm - 1.3外部校准功能 - 1.4称重稳定时间可调功能 - 1.5具有克、克拉、盎司等十四种可屏蔽单位 - 1.6全铝底壳 - 1.7称量应用模式:百分比称重功能，设定物体称量计数功能 - 2.★单台配置要求： - 2.1主机一台 |
| 5 | 电子天平（0.001g） | 2 | 1.技术参数 - 1.1▲最大称量：220 g/ 320g（需提供设备软件展示该项功能的界面照片或产品说明书（由制造商发布的）并加盖投标人公章） - 1.2▲精度: 1 mg / 2 mg （需提供设备软件展示该项功能的界面照片或产品说明书（由制造商发布的）并加盖投标人公章） - 1.3重复性: ±1 mg /±2 mg, - 1.4线性：± 2 mg /±4 mg, - 1.5秤盘尺寸：Φ90mm - 1.6高分辨率彩色触控屏 - 1.7▲单体电磁力传感器，一块特种合金在30000rpm的超高速三维加工中心上一次加工成一个除磁缸和线圈之外的完整的传感器，具备单体CE证书、单体ROHS证书。（提供相关证明资料） - 1.8实时显示量程进度条 - 1.9自动双量程、双精度功能 - 1.10自定义双智能内部校正功能（温控、时控内校） - 1.11七级防震滤波可调功能（需提供设备软件展示该项功能的界面照片或产品说明书（由制造商发布的）并加盖投标人公章） - 1.12称重稳定时间可调 - 1.13开关机自动锁定当前模式 - 1.14内置温度显示功能 - 1.15配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 - 1.16安装插件，PC端天平数据可直读 - 1.17全铝底壳、下挂钩称重装置 、手提式手柄、人性化随机配件箱、防静电金属防风罩背板 - 2.★单台配置要求： - 2.1主机一台 |
| 6 | 瓶口分液器 | 2 | 1.技术参数 1.1具有极强的化学耐受性； 1.2可高温消毒灭菌； 1.3最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3； 1.4进液管可伸缩，带有回流阀，可轻松回收多余试剂。 1.5量程范围ml：5-50 2.★单台配置要求： - 2.1主机一台 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | 3 | 1.技术参数 1.1 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS不锈钢板。 1.2 无玻璃内门，外门有观察窗；背部进出风口。 1.3 采用不锈钢管环式加热器。 1.4 LED数码管显示P.I.D.温度控制器，控温精准； 1.5 连续运行或定时运行：0~9999min； 1.6 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 1.7 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。 1.8 温度范围：RT+10°C~300°C 1.9 温度波动度：±1℃ 1.10 温度均匀度：≤最高工作温度±2.5% 1.11 箱内循环方式：强制对流，背部加热 1.12 内部尺寸W×D×H（cm）：≥55×45.4×55 1.13外部尺寸W×D×H（cm）：≥83.5×73×75.2 1.14内部容积（L）：≥137 2.★单台配置要求： 2.1主机一台 |
| 8 | 箱式电炉 | 1 | - 1.技术参数： - 1.1采用陶瓷纤维（硅酸铝纤维）炉膛，具有重量轻、升温速率快、节能、省时等特点。 1.2加热元件选用钢花牌炉丝，稳定性好、应用范围广。 1.3温控仪表为数码管显示，智能 P.I.D控温，具有精度高、自整定、故障自诊断等功能。 1.4 30段程序控制。 1.5设计温度：1200℃ 1.6使用温度：≤1100℃ 1.7温度精度：显示精度±1℃，冲温值＜3℃ 1.8升温速率：≤30°C/min 1.9温度控制仪：数码管智能 P.I.D控温 1.10加热功率（KW）：2.8 1.11外部尺寸W×D×H（cm）：≥50×51×64 1.12内部尺寸W×D×H（cm）：≥18×23×15 1.13内部容积（L）：6 - 2.★单台配置要求： - 2.1主机一台 |
| 9 | 水浴恒温振荡器 | 1 | - 1.技术参数 - 1.1外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。 1.2连续运行或定时运行0～9999min； 1.3具有参数记忆功能。 1.4温度范围：室温+3°C~100°C 1.5降温方式：自然降温 1.6温度波动度：≤±0.5°C 1.7振幅：24mm 1.8振荡转速：50~220转/分钟 1.9振荡方式：旋转+往复 1.10夹具：万能弹簧夹 - 1.11外部尺寸W×D×H（cm）：≥70×46×45 1.12内部容积（L）：≥34 - 2.★单台配置要求： 2.1主机一台 |
| 10 | 均质器 | 1 | - 1.技术参数 - 1.1时间 0-999秒或连续运转 - 1.2显示方式 液晶显示 - 1.3定时递进 1S - 1.4拍击箱体 不锈钢 - 1.5拍击速度 6-9次/秒，无级可调 - 1.6无菌均质袋 30×17cm - 1.7有效容量 3-400ml - 1.8拍击间距 0-12mm可调 - 1.9外形尺寸：≥290*450*270mm - 2.★单台配置要求： 2.1主机一台 |
| 11 | 超声波清洗机 | 2 | 1.技术参数 1.1数显设定超声清洗时间 1.2室温-80℃的温度设定范围 1.3仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 1.4内槽：≥300*155*150mm 1.5容量：6L 1.6加热功率：180W 1.7排水：有 1.8降音盖：有 1.9网篮：有 2.★单台配置要求： 2.1主机一台 |
| 12 | 酸度计 | 2 | 1.技术参数 1.1精度：0.01级 1.2测量参数：电位值、pH值、ORP值和温度值 1.3 mV：范围 (-2000.0～2000.0)mV 1.4 最小分辨率 0.1 mV 1.5 pH：范围 (-2.00～20.00)pH 1.6 采用高清LCD屏，显示清晰 1.7 智能判别终点：支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 1.8 自动温度补偿，自动1-5点标定，电极校准提醒 1.9 支持GB、DIN、NIST等多种缓冲溶液，支持标液组管理和自定义pH缓冲溶液和标液组 1.10 支持数据存储（500套）、查阅、删除、传输和打印 2.★单台配置要求： 2.1主机一台 2.2 复合电极一支 2.3 多功能电极支架一套 |
| 13 | 超净工作台 | 2 | 1.技术参数 1.1外型尺寸≥1500（宽）×730（深）×1600（高） 1.2内部尺寸≥1360（宽）×690（深）×520（高） 1.3过滤技术：采用HLPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）高效过滤器 1.4洁净度： ISO 5 级（美联邦209E 100级） 1.5振动半峰值 ≤3μm 1.6照度： ≥300Lu 1.7平均风速 ：≥0.3m/s(三档调速) 1.8结构：全钢结构，工作台面采用SUS304优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 1.9工作玻璃移门为进口定位控制系统，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 1.10带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 1.11人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。 1.12带备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。 1.13具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 1.14带紫外灯预约，风机、紫外灯、高效过滤器累计运行时间显示等多项功能。 2.★单台配置要求 2.1主机一台 |
| 14 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 2 | 1.技术参数 1.1采用SUS304不锈钢，手轮式快开门结构， 1.2微电脑智能自动化控制，自涨式密封圈，自动排放冷空气 1.3断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全联锁 灭菌终了蜂鸣器提醒 1.4采用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性 1.5容积：75L 1.6温度分辨力：1℃ 1.7极限工作/设计温度：135℃/139℃ 1.8极限工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 1.9压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级） 1.10定时范围（分钟）：4-120 2.★单台配置要求： 2.1主机一台 |
| 15 | 生化培养箱 | 2 | - 1.技术参数 - 1.1外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。 - 1.2安装有脚轮，移动方便。 - 1.3内箱装有照明装置，观察方便。 - 1.4箱内配有电源插座，可为架设在培养箱内的BOD检测设备、振荡器等其他小型仪器提供电源。 - 1.5温度范围：0°C~65°C - 1.6温度均匀度：±2°C - 1.7温度波动度：±0.5°C~±1°C - 1.8箱内循环方式：微风搅拌方式 - 1.9温度显示精度：0.1°C - 1.10温度控制精度：±0.1°C - 1.11内部尺寸W×D×H（cm）：≥48×49×107 - 1.12内部容积（L）：≥251 - 2.★单台配置要求： - 2.1主机一台 |
| 16 | 紫外分光光度计 | 1 | 1技术参数： 1.1波长范围：190nm～1100nm 1.2光谱带宽：2nm 1.3杂散光：≤0.01%T(220nm，Nal)；≤0.03%T（340nm，NaNO2） 1.4波长示值误差：±0.3nm 1.5波长重复性：≤0.1nm 1.6光学系统：准双光束光学系统 1.7波长扫描：三档可选（快、中、慢） 1.8波长扫描速度：最快可达30000nm/min，扫描精度：0.1nm 1.9插座式氘灯和钨灯，换灯时免去光学调试。 1.10光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量 1.11光度范围：-4.0Abs～4.0Abs 1.12光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs）、 ±0.3%T（0～100%T） 1.13光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs)、0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs） 1.14基线平直度：±0.0005Abs 1.15噪声：≤0.05%T 1.16漂移：≤0.1%T 1.17软件：测量方式瞬间完成。 1.18主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定。 1.19支持网络远程控制，实验室设备网络组建，进行一台计算机多台设备的操控。 1.20可选配蠕动进样器、超微量池架、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展。 1.21可选配三维直角坐标式自动进样器，可配置流动比色池，最大可支持54个样品连续。 1.22▲进样系统：可连续进样，一个循环连续进样次数≥8次。 1.23▲配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉等），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力非常强；(需提供有资质的食品检验机构出具的验证报告。) 1.24▲生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC培训、考核双重资质（需提供NTC培训机构资质认定证书及NTC考核基地资质认定证书2个证书复印件）。 2.★单台配置要求： 2.1紫外可见分光光度计主机1台； 2.2五联池架1个； 2.3石英比色皿（10mm）1对； 2.4中文操作软件1套 2.5品牌电脑打印机各一套 |
| 17 | 水浴锅 | 2 | 1.技术参数 1.1LED数码管显示微电脑智能P.I.D.温度控制器，控温精准； 1.2连续运行或定时运行：0~9999min； 1.3具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 1.4外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部及台板材质：SUS304不锈钢板。 1.5温度范围：RT+5°C~100°C 1.6温度波动度：≤±0.5°C 1.8内部尺寸W×D×H（cm）：≥45×30×9 7.内部容积（L）：≥12 2.★单台配置要求： 2.1主机一台 |
| 18 | 纯水机 | 1 | - 1.技术参数： 1.1▲以城市自来水为水源，采用全自动控制系统及LCD显示屏，集成稳定可靠的一级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元，内置式≥1.8升压力纯水桶。（需提供设备软件展示该项功能的界面照片或产品说明书（由制造商发布的）并加盖投标人公章） 1.2产水量：≥20升/小时 1.3 UP超纯水水质：电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm 1.4 RO反渗透水水质：无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时），可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton） 1.5白色LCD显示屏，尺寸达68*87mm，运行状态直观易读 1.6实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态 1.7 两路(RO反渗透水、DI去离子水或UP超纯水)水质水温实时监测及水质超标报警功能 1.8▲四级(PP/PC/RO/DI)耗材寿命管理功能，实时显示耗材剩余寿命，到期更换耗材自动提醒（需提供设备软件展示该项功能的界面照片或产品说明书（由制造商发布的）并加盖投标人公章） 1.9纯化柱单根树脂填量≥1.36 L/根，总量≥2.72升。（提供相关证明资料） - 2.★单台配置要求： - 2.1主机一台 |