数字式密度仪技术参数及配置

一、技术参数

▲1.1、采用脉冲激发法U型管振荡原理，测量池为硼硅玻璃。

★1.2、密度测量范围：0-3 g/cm3，准确度：0.00005 g/cm³ (全量程)，0.00001 g/cm3 (0.8-1g/cm3，15-20℃)，重复性标准差：0.000005 g/cm3。

★1.3、主机内置半导体控温系统，温度控制范围：0-100℃，内置高精度温度传感器，温度控制准确度0.02℃（全温度量程），重复性标准差：0.01℃，具有可溯源的温度计对该温度传感器进行自动校正。

1.4、大于10英寸的彩色触摸显示屏，可同时显示测量进度、仪器状态、测量结果、温度、露点、粘度、时间等多个参数。

1.5、可自定义测量界面，支持中文操作界面。

▲1.6、具有全粘度范围自动粘度修正功能，无需手动选择样品粘度范围，主屏幕可显示样品粘度修正前后的两个密度值，同时显示样品的动力粘度值，分辨率：0.1mPa.s。

★1.7、内置U型管同等材质的参比测量池，非温度补偿电极，可完成在不同温度下快速准确测量。

▲1.8、具有快速全范围自动温度扫描功能，可选择固定温度间隔扫描或随机温度点扫描

▲1.9、具有进样自动检测进样错误和样品中的气泡或颗粒，并自动报警，同时在主机显示屏上提醒操作者并自动保存包括测量池实时图片的错误报告。

1.10、主机标配高精密大气压力传感器，具有自动空气校正功能，可实时检测并显示当前大气压力。

▲1.11、模块化扩展功能，能够连接自动进样器，还能折光仪、旋光仪等联用组成多参数测量系统。

1.12、数据存储：可存储不少于 10,000 个包含摄像头图像的测量值。

1.13、主机内置21CFR Part 11等审计追踪功能，操作软件经过认证，无需额外配套电脑及软件即可符合3Q认证要求。

1.14、通讯接口：USB接口，1个以太网、 RS232接口。

1.15、露点，湿度监测报警功能。

- ★1.16、台式电脑：32GB及以上内存、1T以上硬盘、i5及以上处理器、32英寸以上显示器。

★二、配置清单

2.1、数字式密度仪主机                      一台

2.2、标准纯水                              一盒                                                              2.3、标配大气压力传感器（内置）            一个

2.4、U型管摄像头（内置）                  一个                                                               2.5、空气干燥泵（内置）                    一个

2.6、空气干燥筒                            一个

2.7、垂直进样装置                          一个

2.8、数字式密度仪中英文操作手册            一套

2.9、电脑数据采集软件                      一套

2.10、台式电脑                              一套

三、售后服务

3.1自安装验收合格之日起，中标人应免费提供一年的维修技术服务（包含易损易耗品）；

3.2提供现场安装操作培训；如仪器出现故障，工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。