- 采购项目基本情况

        - 注：标注“★”的条款为本项目的实质性要求。标注“▲”的条款为本项目的重要性条款，按照综合评分明细表处理。

一、技术参数

- （一）上样部分规格

  - 样本容量:0.2ml单管 (顶部透明) 、8联排试管 (顶部透明) 、96×0.2ml (半裙边、无裙边)。

★1.2 样本通量：≥96孔；反应体系：10-100 μL；动态范围：1~1010copies。（提供证明材料）

1.3 样品仓：全自动探出式样品仓，操作便捷。

- （二）温度控制

▲2.1 控温技术：6分区独立精确温控，在温度梯度设置时确保每个独立的温控区域可设置不同且具体的温度值。（提供仪器硬件结构图和软件运行截图，装机现场进行设置）。

2.2 控温模式：依据加液量可自动选择至少BLOCK和模拟TUBE两种控温模式可选。

2.3 控温范围：4~105℃(最小设置刻度：0.1℃)，配有SOAK的低温（4℃）保存功能，满足PCR试剂的低温保存需求。

▲2.4 温度精确度：≤±0.1℃；温度均匀性：≤±0.1℃；热盖温度范围：30℃~110℃ (可调)。（提供证明材料）

▲2.5 最小/最大温度梯度：每相邻两列区域间温差最小为0.1℃,每两个分区间温度最大为6.0℃；整个模块最小温差为0.5℃，整个模块最大温差为30℃。（提供证明材料）

2.6 最大升降温速率6.5℃/s。

- （三）检测技术

▲3.1 检测器：采用高灵敏度 CMOS，顶部成像技术，快速检测，单个通道检测≤1s；所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差（须提供厂家产品彩页且官网可查）。

▲3.2 支持检测荧光染料：FAM，SYBR Green I，LC Green，VIC，HEX，TET，JOE，CY3，TAMARA，NED，ROX，TEXAS-RED，CY5 ，CY5.5, Quasar-705，定制。

★3.3 检测通道：≥6个。

3.4 仪器配备独立反转录系统，热盖温度同模块温度实时变化，始终比模块温度高10℃,模块温度低于15℃,热盖自动关闭，可通过USB接口与基因扩增仪软件同步切控制仪器，程序段进行循环设置。（提供证明材料）

▲3.5 支持快速反应模式：30分钟内可完成40个标准PCR循环（提供软件运行视频截图）。

- （四）光源、分辨率及溶解曲线设置

4.1 激发光源：长寿命 LED光源，免维护；荧光检测波长：500-800nm；激发光波长：300-800nm；

4.2 分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异。

▲4.3 溶解曲线设置连续扫描，时间缩短至10分钟以内(提供响应设备软件连续扫描设置信息及一次溶解曲线报告书作为佐证)。

- （五）软件及硬件功能

★5.1 软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，高分辨率溶解曲线、基因分型。 （提供证明材料）

5.2 信号接口：USB接口 (与计算机连接)；蓝牙接口；网络接口。

★5.3 操作界面：大屏幕触摸式软件操作，支持单机操作（现场装机进行实验验证）。

5.4 也可通过USB上传PC端编辑好的运行程序。程序设定灵活，实验分析和报告功能全面，全部参数可存储；适配手机/平板电脑APP,实现用户远程操作和实时监控；数据导出CSY、Excel、 txt等格式的实验数据；USB信号接口(与计算机连接)、蓝牙接口、网络接口均可使用。

▲5.5 仪器可扩展全自动核酸提取纯化仪(包括原始样本开关盖、信息扫描录入、样本转移、核酸提取、体系配置、PCR板封膜、PCR板上机),并与全自动核酸提取纯化仪共用一套软件，为客户提供高通量、全自动的核酸检测整体方案。（提供证明材料）

- （六）技术方案成熟度

6.1 所响应产品符合国家级医疗器械质量评价标准或具备国家级检测报告或省级以上推荐目录（提供证明材料）。

6.2 生产厂家通过ISO 13485认证或ISO 9001（或等效）质量管理认证。具备NMPA认证。

6.3 仪器需严格符合《YY/T 1173-2010》或《GB/T 42753-2023 》标准。

二、★配置清单

1.配件：电源线+主机+USB数据存储盘；

2.数据处理工作站及系统一套；

3.配套同品牌反转录系统一套；

- 三、★服务要求

- 1.自安装验收合格之日起，免费提供一年的维修技术服务（包含易损易耗品）；

- 2.提供现场安装操作培训；如仪器出现故障，工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场；制造商需提供其在国内专业应用培训基地的免费培训名额2人次（不限有效期）。

- 四、★商务要求

1、交货期限：合同签订之日起算50天（自然日）内到货，并提供免费安装、调测、培训，完成后交付采购人使用。

### 2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：按照双方约定方式支付。中选人须向采购人提供合法合规的等额发票及采购人付款所需资料，否则，由此造成的责任、损失由中选人自行承担。

### 4、验收标准及要求：

设备开箱清点：设备到货后，在采购方现场，由双方人员根据装箱单核对货物型号、规格，清点数量，检查外观，如有损坏或差错，供应商予以更换或补足。清点、核查货物，确保满足合同供货范围的要求，内容包括但不限于：

——硬件、软件，包括数量、型号和规格；

——资料、图纸，包括纸质和电子版；

——消耗品(易损件)、备品备件、工具；