全自动真空平行浓缩仪技术指标

|  | 指标类型 | 条款编号 | 技术指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.主要用途 |  | 1 | 用于食品和农产品样品前处理，通过减压、加热、振荡实现高通量液体样品自动浓缩。提高工作效率，提高回收率，减少人为误差，提高分析结果的准确性。 |
| 2.特殊资质要求 |  | 2 | 无 |
| - 主要技术指标 - （★标志为核心参数，▲为关键参数） | ★ | 3.1 | 批处理能力：可支持≥20位样品同时进行浓缩，适用≥100ml定量浓缩瓶； |
|  | ▲ | 3.2 | 在使用同一个定量浓缩瓶时，应至少具备1ml、近干这两种定量浓缩模式，可通过软件任意选择（需提供软件功能界面照片）。 |
|  |  | 3.3 | 水浴加热温度范围：RT+5℃至80℃，水浴控温精度：±1℃。 |
|  |  | 3.4 | 水浴箱体应为三面透明，可观察样品浓缩状态。 |
|  |  | 3.5 | 水浴箱体底部应具有样品观察照明灯，可通过软件进行开关。 |
|  |  | 3.6 | 应支持缺水报警功能并可停止加热。 |
|  |  | 3.7 | 上盖板有控温功能或⽀持真空管路加热 |
|  |  | 3.8 | 上盖板类型：应为翻转式上盖板，上盖板具备自动电磁锁紧功能或通过螺母、卡扣手工锁紧。 |
|  |  | 3.9 | 真空控制器应内置于真空平行浓缩仪主机内部，可在主机触控屏幕上进行真空度设置，需具备真空梯度控制功能。 |
|  | ▲ | 3.10 | 应具备真空泵智能启停控制功能：当真空平行浓缩仪开始进行样品浓缩时，可自动开启真空泵电源，当真空平行浓缩仪结束样品浓缩时，可自动关闭真空泵电源。 |
|  | ▲ | 3.11 | 真空泵应具备冷凝失效保护功能：当冷却循环水机未开启或温度出现异常时，真空泵可自动关闭电源，可防止大量蒸汽进入真空泵，导致真空泵损坏。 |
|  |  | 3.12 | 冷却循环水机最低温度≤-5℃。 |
|  |  | 3.13 | 废液收集系统具备废液释放阀。 |
| 4.主要配置 |  | 4.1 | 真空平行浓缩仪主机 1台 |
|  |  | 4.2 | 冷却循环水机 1台 |
|  |  | 4.3 | 真空泵 1台 |
|  |  | 4.4 | 玻璃冷凝器 1套 |
|  |  | 4.5 | 定量浓缩瓶 2套 |
| 5. 交货期 |  | 5 | 供货期：中选人提供的交货期不得超过正式签订合同后30个日历日的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中选人单方承担。 |
| 6. 质保期 |  | 6 | 质保期：验收合格后，质保期壹年。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能够及时地为采购人提供备品备件。 |